## 表紙
計数調剤支援システム
仕様書
令和７年度
岩手県立高田病院、江刺病院、山田病院、軽米病院

## 仕様書
仕 様 書
１ | 調達物品及び構成内訳
| 計数調剤支援システム | 1 | 式
（内訳）
| 計数調剤管理・最終鑑査支援システムサーバ（ディスプレイ含む） |  | 2 | 台（江刺、軽米）
| 計数調剤管理・最終鑑査支援システム |  | 4 | 式（高田、江刺、山田、軽米）
| ポータブル端末 |  | 8 | 台（高田、江刺、山田、軽米）
２ | 技術的要件
(1) | 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件は別紙のとおりである。
(2) | 入札機器の性能等が技術的要求要件を満たしているか否かの判断は、医療局業務支援課において入札機器に係る技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
３ | その他
(1) | 入札機器は、入札時点で製品化されていること。
(2) | 入札機器のうち、医療機器に関しては、納入時点で「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に定められる製造の承認を得ている物品であること。
(3) | リモート保守を利用する場合は、事前に病院の指示を受け医療局医事企画課へ必要な申請をすること。

## 別紙
（別紙）
1. | サーバーシステムは、以下の要件を満たすこと。
| 1-1. | 処方情報をバックアップする機能が有ること。
| 1-2. | 各制御装置に係わるファイルの保存管理を行う機能が有ること。
| 1-3. | 各装置間をLANで繋ぎシステムを構築すること。
| 1-4. | 台数は計数調剤管理・最終鑑査支援サーバーの１台構成とすること。但し、最新サーバー導入済みの場合は現地端末を使用すること。
| 1-5. | サーバーはCPUがインテルインテルXeon E-2414(2.6GHz)相当以上、主記憶装置の容量は16GB以上を備えていること。
| 1-6. | サーバーは300GB以上の物理的容量を持つ記憶装置を2台内蔵し、RAID1以上で構成されていること。
| 1-7. | ハードウェアコンポーネントを二重化することにより、万が一、片方のハードウェア本体にトラブルが発生しても連続運転が可能なこと。
| 1-8. | サーバーOSはWindows Server 2022 Standard 日本語版 相当以上であること。
| 1-9. | 19インチ以上、解像度1280×1024以上の液晶カラーディスプレイ、日本語キー入力付きキーボードおよびマウスを有していること。
| 1-10. | DVD-ROMドライブ（最大24倍速）を内蔵していること。
| 1-11. | 1000Base-T以上のインターフェースを２個有し、通信プロトコルはTCP/IPであること。
2. | 計数調剤管理システム
| 2-1. | 薬剤部で出力される処方箋・取り揃え表に計数調剤管理システムで使用するバーコードが印字できること。
| 2-2. | 計数対象は、錠剤・散剤・水剤・外用・注射・器具とすること。但し、YJコード・GS1コードのある薬品にのみ限る。
| 2-3. | 薬品のマスタ内のGS1メンテナンスは各施設に一任すること。
| 2-4. | 通信環境が整っている且つ、当システムが必要とする呼出しバーコードが存在する場合は計数ができるようにすること。
| 2-5. | 処方箋に印字されているバーコードをポータブル端末で読むことにより、処方内容（患者・薬品・数量）の取り揃え表示できること。
| 2-6. | 注射取り揃え表に印字されているバーコードをポータブル端末で読むことにより、取り揃える薬品を表示できること。
| 2-7. | 目視では間違えやすい薬品の規格違い、包装単位違い、類似名による調剤過誤をバーコードによる照合によって防止できること。
| 2-8. | 薬品のバーコードを読み取ることにより、処方箋・取り揃え表の指示通りの薬品か、照合音、総量の読上げ音声、画面表示で確認できること。
| 2-9. | バーコード照合は薬品チェックのみとすること。数量は考慮しない。
| 2-10. | 計数対象を手選択でも選択可能とすること。
| 2-11. | 錠剤分包時のコンベア対象薬品も監査対象とする。
| 2-12. | 錠剤分包時、カセット対象の薬品を監査対象にするか設定で切り替えれるようにすること。
| 2-13. | 水剤は処方量を考慮せず、全て計数対象とすること。
| 2-14. | バーコード照合による薬品の充填チェックができること。
| 2-15. | 薬品バーコードと散薬ビン・薬品ケース・錠剤カセット等のバーコードを読み取り一致しているかチェックできること。
| 2-16. | 薬品バーコードと薬品棚のバーコードを読み取り、一致しているかチェックできること。
| 2-17. | バーコードの読み取りが一致しない場合は、エラーとし警告音を鳴らすこと。
| 2-18. | 携帯端末は、視認性・拡張性・操作性・コンパクト設計であることを考慮し、Andoroid端末を使用すること。
| 2-19. | ポータブル端末は、バーコードを読み取るため、スキャン機能が搭載されていること。また二次元バーコードリーダーが備わっていること。
| 2-20. | ログインをすることにより作業者を記録できること。
| 2-21. | 作業者、調剤日ごとに記録し閲覧できること。
| 2-22. | 調剤履歴を利用して集計・分析できること。
| 2-23. | 本システムはWeb型アプリケーションであり、複数のポータブル端末が取り扱えること。
| 2-24. | ポータブル端末は同時に複数台で調剤できること。
| 2-25. | ポータブル端末は導入稼働後でも容易に増設できること。
| 2-26. | 薬剤部調剤業務にて、医薬品のGS1データバーを利用し、取り揃えのチェック機能ができること。
| 2-27. | 医薬品GS1データバーは、YJコード毎にグループ化されており、グループ化されている調剤包装単位コード及び販売包装単位コードは同一と判断ができること。
| 2-28. | 医薬品名、YJコード、グループコード、調剤包装単位コード、販売包装単位コード、内容量、入数を年12回以上、電子媒体を使ったマザーマスター配信サービスを提供できること。
| 2-29. | 同一YJコードであっても、グループコードを編集することで本院独自設定を定められること。またマザーマスター配信サービスを行ってもグループコードの独自設定は更新されないこと。
| 2-30. | 作業者のIDバーコードを読み取りログインできること。さらに、対象データと紐付けを行い、誰がどの患者のチェック作業を行ったかの履歴を保持できること。
| 2-31. | 各チェック機能毎にログインは煩雑なため、ログインを引き継ぐことができるシングルサインオンを採用すること。
| 2-32. | 医薬品の欠品時などを想定し、一時中断機能があること。
| 2-33. | WebServer型アプリケーションであり、マスターの一元化ができること。
| 2-34. | WebServer型アプリケーションシステムである、計数調剤管理、最終鑑査支援システムは、同一サーバー、モバイル端末が使用できること。
| 2-35. | 計数調剤管理システムの構成モバイル端末台数は施設毎のご要望台数（最終鑑査支援システム共用）を用意すること。
| 2-36. | 施設導入済みの院内無線LANアクセスポイント使用すること。データ転送速度が450Mbps以上であること。
3. | 最終鑑査支援システム
| 3-1. | 薬剤部で出力される注射箋に最終鑑査支援システムで使用するバーコードが印字できること。
| 3-2. | 鑑査対象は、注射とすること。YJコード・GS1コードのある薬品にのみ限る。
| 3-3. | 薬品のマスタ内のGS1メンテナンスは各施設様に一任すること。
| 3-4. | 注射箋に印字されているバーコードをポータブル端末で読むことにより、オーダー内容（患者・薬品・数量）の鑑査表示できること。
| 3-5. | 目視では間違えやすい薬品の規格違い、包装単位違い、類似名による調剤過誤をバーコードによる照合によって防止できること。
| 3-6. | 薬品のバーコードを読み取ることにより、注射箋の指示通りの薬品か、照合音、総量の読上げ音声、画面表示で確認できること。
| 3-7. | バーコード照合は薬品と数量のチェックを可能とすること。
| 3-8. | 鑑査対象を手選択でも選択可能とすること。
| 3-9. | バーコードの読み取りが一致しない場合は、エラーとし警告音を鳴らすこと。
| 3-10. | 携帯端末は、視認性・拡張性・操作性・コンパクト設計であることを考慮し、Andoroid端末を使用すること。
| 3-11. | ポータブル端末は、バーコードを読み取るため、スキャン機能が搭載されていること。また二次元バーコードリーダーが備わっていること。
| 3-12. | ログインをすることにより作業者を記録できること。
| 3-13. | 作業者、調剤日ごとに記録し閲覧できること。
| 3-14. | 調剤履歴を利用して集計・分析できること。
| 3-15. | 本システムはWeb型アプリケーションであり、複数のポータブル端末が取り扱えること。
| 3-16. | ポータブル端末は同時に複数台で調剤できること。
| 3-17. | ポータブル端末は導入稼働後でも容易に増設できること。
| 3-18. | 医薬品GS1データバーは、YJコード毎にグループ化されており、グループ化されている調剤包装単位コード及び販売包装単位コードは同一と判断ができること。
| 3-19. | 医薬品名、YJコード、グループコード、調剤包装単位コード、販売包装単位コード、内容量、入数を年12回以上、電子媒体を使ったマザーマスター配信サービスを提供できること。
| 3-20. | 同一YJコードであっても、グループコードを編集することで本院独自設定を定められること。またマザーマスター配信サービスを行ってもグループコードの独自設定は更新されないこと。
| 3-21. | 作業者のIDバーコードを読み取りログインできること。さらに、対象データと紐付けを行い、誰がどの患者のチェック作業を行ったかの履歴を保持できること。
| 3-22. | 各チェック機能毎にログインは煩雑なため、ログインを引き継ぐことができるシングルサインオンを採用すること。
| 3-23. | 医薬品の欠品時などを想定し、一時中断機能があること。
| 3-24. | WebServer型アプリケーションであり、マスターの一元化ができること。
| 3-25. | WebServer型アプリケーションシステムである、計数調剤管理、最終鑑査支援システムは、同一サーバー、モバイル端末が使用できること。
| 3-26. | 最終鑑査支援システムの構成モバイル端末台数は施設毎のご要望台数（計数調剤管理システム共用）を用意すること。
| 3-27. | 施設導入済みの院内無線LANアクセスポイント使用すること。データ転送速度が450Mbps以上であること。