## 仕様書表紙
全身用X線CT診断装置
仕様書
岩手県立軽米病院
令和８年度

## 構成品目
岩手県立軽米病院 全身用X線CT診断装置
項番 | 構成品目 | 規格 | 数量 | 備考
1 | 全身用X線CT装置 |  | 1式
| 走査ガントリー・寝台 |  | 1式
| Ｘ線複数列検出器・X線管球・X線発生装置 |  | 1式
| 撮影テーブル・操作コンソール |  | 1式
| 周辺機器・付属装置 |  | 1式
2 | 設置、その他障害支援体制 |  | 1式

## 仕様書（機能）
全身用X線CT診断装置 仕様書
1-1 | 操作ガントリについて以下の要件を満たすこと。
1-1-1 | Ｘ線管球と検出器が一体となって連続回転する第三世代方式であること。
1-1-2 | 撮影方法はコンベンショナルスキャン及びらせん状スキャンが可能であること。
1-1-3 | 最短ローテーションタイムは0.5秒以下であること。
1-1-4 | ガントリ開口径は700mm以上であること。
1-1-5 | 撮影室内に呼吸息止め指示スピーカー（オートボイス）を有すること。
1-1-6 | ガントリ前面の左右に、計2箇所の操作パネルを有すること。
1-2 | Ｘ線複数列検出器について以下の要件を満たすこと。
1-2-1 | 最小スライス厚0.625mm以下であること。
1-2-2 | Ｘ線複数列検出器はＸ線利用効率の高い固体検出器であること。
1-2-3 | Ｘ線複数列検出器の体軸方向（Z方向）の検出器列数は16列以上であること。
1-2-4 | X線複数列検出構造は1回のスキャンデータから異なるスライス厚を構成できる構造であること。
1-3 | Ｘ線管球、Ｘ線発生装置について以下の要件を満たすこと。
1-3-1 | Ｘ線管球の陽極熱容量は5MHU以上であること。
1-3-2 | Ｘ線管電圧は最大135KV以上の出力が可能であること。
1-3-3 | 定格出力は50.4kW以上であること。
1-3-4 | Ｘ線管電流は最大420mA（120kV使用時）以上であること。
1-4 | 撮影テーブルについて以下の要件を満たすこと。
1-4-1 | コンベンショナルスキャンの撮影範囲は最大1,450mm以上であること。
1-4-2 | 撮影テーブルをコントロールすることが可能なフットスイッチを有すること。
1-4-3 | 撮影テーブル移動再現性精度は±0.25ｍｍ以下であること。
1-4-4 | 高齢者を安全にセッティングするため、撮影天板の天板幅は420mm以上であること。
1-4-5 | 撮影テーブルの安全動作荷重は205kg以上であること。
1-5 | 操作コンソールについて以下の要件を満たすこと。
1-5-1 | 操作コンソールモニタは液晶カラーモニタであること。
1-5-2 | 造影剤の関心領域内濃度を確認し、最適なタイミングでの撮影を支援する機能を有すること。
1-5-3 | 操作コンソール用として昇降式の操作卓及び椅子を有すること。
1-6 | コンピュータについて以下の要件を満たすこと。
1-6-1 | 逐次近似再構成法を応用した、低被ばく画像再構成を有すること。
1-6-2 | 逐次近似再構成を応用した金属アーチファクト低減専用の画像再構成(SEMAR等)を有すること。
1-6-3 | 被ばく低減及び画質向上を目的としたDeep Learningを利用した画像再構成を備えること。
1-7 | らせん状スキャン機能について以下の要件を満たすこと。
1-7-1 | らせん状スキャンは最大連続100秒以上できること。
1-7-2 | らせん状スキャンにおいて被曝低減を目的とした自動Ｘ線量コントロール機能（AEC）を有すること。
1-7-3 | 単純撮影と造影撮影の回転軌道を一致させる撮影、スキャン中にヘリカルピッチを可変した撮影、チルトヘリカルが行えること。もしくは最短ローテーションタイムが0.4秒/回転未満であること。
2 | 周辺機器・付属装置
2-1 | 天吊りの造影剤自動注入装置（根本杏林堂製）を有すること。（設置費用､天井内アンカーも含む。）機種選定は担当者と協議のうえ決定すること。
2-2 | 2-1の造影剤注入器に付属するその他オプションは担当者と協議のうえ決定すること。
2-3 | 患者監視用カメラとカラーモニタを有すること。
2-4 | 廊下監視用カメラとカラーモニタ2台を有すること。モニタサイズは担当者と協議すること。
2-5 | CT検査室及び操作室の壁紙を当院指定のものに張り替えること。また、天井面においては当院担当者の指定の箇所を修復すること。床の補修が必要な場合はその費用も含めること。
2-6 | 頭部固定具、体幹部固定具、固定用ベルトなどを有すること。
2-7 | 既存の天吊り点滴用レールや着替え用カーテンレールの再配置が必要になった場合は再配置すること。
2-8 | 物品棚を1つ備えること。選定は担当者と協議し行うこと。
2-9 | 患者撮影時間管理のため時計を壁掛け時計2台を備えること。選定は担当者と協議すること。
2-10 | 除湿器を3台備えること。機器の選定に関しては担当者と協議すること。
2-11 | 感染対策として装置用のカバー2式を備えること。選定に関しては担当者と協議すること。
2-12 | 患者への説明用としてモニタ1台を廊下壁面に設置し、技師室内から説明映像を映せるよう用意すること。
2-13 | データ管理用としてPC１台を備えること。機種、機能の選定については担当者と協議すること。
3 | 設置、その他及び障害支援体制
3-1 | 医療局が要求する医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに適合すること。
3-2 | 年間を通じ24時間の故障連絡体制が整備されていること。また、障害時は早急な復旧を可能にするサービス体制を有すること。
3-3 | 本調達品の保証期間は安定稼働時から１年間とし、無償にて定期点検、調整等を随時行うこと。
3-4 | 安定稼働時から１年間は、通常の使用により故障した場合は無償にて修理を行うこと。
3-5 | CT本体（リモート保守含む）及びインジェクターについて、納入後２年目以降５年間の定期点検を含み、実施対応すること。なお、画像解析ワークステーションが提案に含まれる場合は、同期間の定期点検も含めること。
3-6 | 当院担当者と協議の上、PACS、ワークステーション、RIS、線量管理システムなどの指定する他装置との接続を行ない、臨床運用が可能な状態にすること。
3-7 | 導入時にアプリケーション担当者が来院し、利用者研修を行うこと。また、必要に応じて臨床利用開始前にも利用者研修を行うこと。
3-8 | CT本体やアプリケーションは最新の状態で納入すること。(リファービッシュ製品は不可)
3-9 | 建屋改修ならびに装置撤去・設置等にかかる費用は本調達に含めること。