## 表紙
内視鏡画像ファイリングシステム
仕 様 書
岩手県立江刺病院

## 目次
目 次
1. ソフトウェアの基本要件
|  | 1 | 検査状況
|  | 2 | 患者情報取得
|  | 3 | 検査実施
|  | 4 | その他
2. ハードウェアの基本要件
|  | 1 | 画像ファイリングシステム

## ソフトウェア要件
１．ソフトウェアの基本要件
1 | 検査状況
| 予約 | 当日・翌日以降の予約の入力・表示・修正・削除が可能なこと。
| 表示 | 指定条件で検索(日付、検査種別、患者ID)して過去の検査一覧を表示することが可能なこと。
| 報告書 | 検査画像の貼り付けとレイアウトのカスタマイズが可能な報告書作成機能を有すること。
| 診断 | 医薬品医療機器等法認証済医療機器プログラムでの画像を用いた診断が可能なこと。
2 | 患者情報取得（MWM連携）
| 2-1 | 検査予約されている検査リストをDICOM MWMに対応したサーバ（RIS）から取得可能なこと
| 2-2 | 定期的に最新のMWM情報を取得し、情報更新が可能なこと
| 2-3 | RISから患者リストを取得する際の検索条件として、検査日、モダリティ名、AEタイトル、検査種別が指定可能なこと
3 | 検査実施
| 3-1 | 記録された内視鏡画像をDICOM形式で放射線部門システム（PACS）に送信可能であること
| 3-4 | 検査予約された患者情報（MWM連携時）またはオリンパス社製電子内視鏡で患者情報を入力する場合、患者情報は検査画像と連動しDICOMサーバー（PACS）へ送信可能であること
| 3-5 | 検査画像の圧縮画像をデジタルデータとしてサーバへ蓄積可能なこと。画像の圧縮率は非可逆1/10程度であること
| 3-6 | レリーズ1秒以内に、非可逆1/10程度の画像を生成可能であること
| 3-7 | 既存オリンパス社製電子内視鏡CV-1500及びCV-290から画像入力装置経由で画像を取得し、DICOM送信可能なこと
| 3-8 | 既存オリンパス社製電子内視鏡CV-1500及びCV-290からハイビジョン画像を取得し、DICOM送信可能なこと
| 3-9 | DICOMコンバータ（ゲートウェイ）装置は、9999件の送信済み画像を一時的に保存することが可能なこと
| 3-10 | ネットワーク復旧時には蓄積された画像データをDICOMサーバー（PACS）へ送信が可能なこと
| 3-11 | 蓄積された画像データをDICOMサーバー（PACS）へ送信が可能なこと
4 | その他
| 4-1 | 間違って入力された患者情報を修正し、DICOMサーバー（PACS）へ再送することが可能なこと
| 4-2 | 分割された検査にて、片方の検査画像をもう片方の検査へ統合した上で、DICOMサーバー（PACS）へ再送することが可能なこと
| 4-3 | MWM連携時、検査終了後に検査予約された検査オーダー情報に画像を紐付けし、DICOMサーバー（PACS）へ再送することが可能なこと
以下余白

## ハードウェア要件
２．ハードウェアの基本要件
1 | 画像ファイリングシステム
| 1-1 | CPUはIntel Core i3-14100プロセッサー(4コア、3.5GHz)以上の性能を有していること
| 1-2 | メモリは16GB以上を有していること
| 1-3 | ストレージは1TB以上の記憶装置であること
| 1-4 | OSはWindows 11 Pro（日本語版）以降であること
| 1-5 | データベースはMicrosoft SQL Server 2022以上を搭載すること
| 1-6 | 通信プロトコルはTCP/IPであること
| 1-7 | 1000BASE-TX対応のネットワークカードを有していること
| 1-8 | 日本語キーボード及びマウスを装備のこと
| 1-9 | 外付けハードディスクは1TB相当以上を有していること
以下余白